| Техническое задание на 3-канальный кардиограф |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Параметр | Требуемые значения / Наличие | Соответствие требуемым параметрам |
| 1. Особенности дизайна |  |  |  |
| 1.1. | Компактный, легкий, удобный для переноски | Наличие |  |
| 1.2. | Дисплей Монохромный, ЖК | Наличие |  |
| 1.3. | Одновременное отображение на дисплее 12 каналов ЭКГ | Наличие |  |
| 1.4. | Акустический контроль записи ЭКГ | Наличие |  |
| 1.5. | Встроенный термопринтер | Наличие |  |
| 1.6. | Запись по 3 каналам | Наличие |  |
| 1.7. | Клавиатура Цифровая - ввод данных пациента, даты | Наличие |  |
| 1.8. | Режим работы От сети и аккумулятора | Наличие |  |
| 1.9. | Время работы от аккумулятора 90 минут | Наличие |  |
| 1.10. | Внутренняя память на 8 ЭКГ (12 каналов по 10 секунд) | Наличие |  |
| 1.11. | Функция копирования | Наличие |  |
| 1.12. | Передача данных на ПК Интерфейс RS-232 |  | Г 1 |
| 2. Регистрация ЭКГ |  |  |  |
| 2.1. | Защита от дефибрилляции | Наличие |  |
| 2.2. | Число одновременно регистрируемых отведений ЭКГ 12 | Наличие |  |
| 2.3. | Стандартная чувствительность 10 мм/мВ±2% | Наличие |  |
| 2.4. | Допустимое отклонение для электрода Не менее ±500 мОм | Наличие |  |
| 2-5- | Входное сопротивление Не менее 10 мОм | Наличие |  |
| 2.6. | Частотная характеристика 0,05 - 150 Гц Не менее 3 дБ | Наличие |  |
| 3. Обработка сигнала |  |  |  |
| 3.1. | Частота дискретизации 500 Гц | Наличие |  |
| 3.2. | Входной блок 8000 Гц | Наличие |  |
| 3.3. | Сетевой фильтр 50/60 Гц | Наличие |  |
| 3.4. | Постоянная времени Не менее 3,2 сек | Наличие |  |
| 3.5. | Фильтр низких частот 75, 100, 150 Гц | Наличие |  |

| 3.6. | Определение отсоединения электрода | Наличие |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.7. | ЭМГ-фильтр 25, 35 Гц | Наличие |  |
| 3.8. | Определение высокочастотного шума | Наличие |  |
| 4. Дисплей |  |  |  |
| 4.1. | Монохромный с CCFT -подсветкой | Наличие |  |
| 4.2. | Размер по диагонали 3,8 дюйма | Наличие |  |
| 4.3. | Разрешение 320x240 точек | Наличие |  |
| 4.4. | Отображаемые данные 12 отведений ЭКГ, информация о пациенте, установки записи, ЧСС, сообщение об ошибках, отсоединение электродов, высокочастотный шум | Наличие |  |
| 4.5. | Отображение отведений По 2,8 сек | Наличие |  |
| 5. Регистратор |  |  |  |
| 5.1. | Печатающее устройство Термоголовка с высоким разрешением | Наличие |  |
| 5.2. | Плотность печати 200 т/дюйм (8 точек/мм) | Наличие |  |
| 5.3. | Ширина бумаги 63 мм | Наличие |  |
| 5.4. | Ширина печати 56 мм | Наличие |  |
| '5.5. | Число каналов 1,2,3 | Наличие |  |
| 5.6. | Скорость движения бумаги 25, 50 мм/сек | Наличие |  |
| 5.7. | Чувствительность 5, 10, 20 мм/мВ | Наличие |  |
| 5.8. | Автоматическое уменьшение чувствительности до 2,5 или 1,25 мм/мВ при высокой амплитуде ЭКГ-сигнала | Наличие |  |

| 5.9. | «4 Печатаемые данные Тип программы, версия, дата, время, скорость движения бумаги, чувствительность, название отведения, фильтры, название больницы, информация о пациенте (номер, имя, пол, возраст), отметки времени и событий, отсоединение электродов, шум | Наличие |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.10. | Механический шум 48 дБ или меньше при скорости движения бумаги 25 мм/сек | Наличие |  |
| 5.11. | Тип бумаги Z-образно сложенная, рулоны 63 мм | Наличие |  |
| 6. Анализ ЭКГ |  |  |  |
| 6.1. | Программа интерпретации ECAPS 12 С | Наличие |  |
| 6.2. | Возраст пациента От 3 лет | Наличие |  |
| 6.3. | Время анализа 5 секунд | Наличие |  |
| 6.4. | Число определяемых событий Около 200 | Наличие |  |
| 6.5. | Число автоматических заключений 5 | Наличие |  |
| 7. Габариты и вес |  |  |  |
| 7.1. | Габариты 280x70x216 мм | Наличие |  |
| 7.2. | Вес прибора 2,7 кг±10% (без аккумулятора и бумаги) | Наличие |  |
| 7.3. | Вес аккумулятора 0,4 кг | Наличие |  |
| 8. Интерфейс |  |  |  |
| 8.1. | Объединение вход/выход в 1 порт | Наличие |  |
| 8.2. | 1 порт RS232 | Наличие |  |
| 9. Вход/выход сигнала |  |  |  |
| 9.1. | Входящий сигнал 10 мм/0,5 В±0,5% | Наличие |  |
| 9.2. | Входное сопротивление Не менее 100 кОм | Наличие |  |
| 9.3. | Исходящий сигнал 1 мВ/0,5В±5% | Наличие |  |
| 9.4. | Сопротивление на выходе Не более 100 Ом | Наличие |  |
| 10. Питание |  |  |  |

| 12.1. | Стандарт безопасности IEC 60601-1 (1988), IEC 60601 Amendment 1 (1991), IEC 60601 Amendment 2 (1995), IEC 60601-2-25 (1993), IEC 60601-2-25 Amendment 1 (1999) | Наличие |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.2. | Тип защиты от электрошока Класс 1 | Наличие |  |
| 12.3. | Степень защиты от электрошока CF (при использовании кабеля BJ-901D, BJ-902D, BA-901D) | Наличие |  |
| 12.4. | Степень защиты от проникновения воды IPXO (обычный уровень) | Наличие |  |
| 13. Стандартные принадлежности |  |  |  |
| 13.1. | Блок ЭКГ включая батарею 1 | Наличие |  |
| 13.2. | Кабель пациента 1 | Наличие |  |
| 13.3. | Электроды на конечности 4 | Наличие |  |
| 13.4. | Электроды грудные 6 | Наличие |  |
| 13.5. | Бумага 1 пачка | Наличие |  |
| 13.6. | Очиститель термоголовки 1 | Наличие |  |
| 13.7. | Ограничительный зажим 1 | Наличие |  |
| 13.8. | Установочный штифт 2 | Наличие |  |
| 14. Дополнительные принадлежности |  |  |  |
| 14.1. | ПО DMS (для архивирования и просмотра данных ЭКГ на ПК) | Опция |  |
| 14.2. | Тележка | Опция |  |