«СОГЛАСОВАНО»						       «УТВЕРЖДАЮ»

Начальник Управления						      Главный врач

Здравоохранения							      родильного дома №2

г.Владикавказа

_________О.Т.Бекузарова						      ________ С.М.Гасиева

«____»___________2008г.						     «___»_________2008г.

Фетальный монитор (кардиотограф) с автоматическим анализом КТГ во время беременности  модель «Oxford Team Care» производства фирмы “Oxford”, Великобритания

| № | Наименование основных функциональных и технических параметров |  | Наличие функции и величины параметров, заданные по ТЗ | Наличие функции и величины параметров предлагаемой продукции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Функциональные возможности |  |  |  |  |
| 1. | Возможность мониторирования с 24 недель беременности и в родах: - сердечной деятельности плода (ЧСС), - сократительной деятельности матки - двигательной активности плода |  | Наличие Наличие Наличие |  |
| 2. | Автоматический расчет параметров КТГ с 24 недель беременности: - базальная ЧСС - параметры акцелераций - параметры децелераций - эпизоды высокой вариабельности - эпизоды низкой вариабельности - показатель степени тяжести гипоксии плода - количество шевелений плода - % потери сигнала с УЗ датчика |  | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие |  |
| 3. | Автоматический анализ КТГ с 24 недель беременности - представление результатов анализа на дисплее с 10 минуты мониторинга, - кратность представления повторной информации - оценка функционального состояния плода - оценка отсутствия или наличия признаков гипоксии и степени ее тяжести - сообщение о возможности прекращения/продолжения КТГ мониторинга |  | Наличие Наличие каждые 2 мин. Наличие наличие наличие |  |
| 4 | Отражение результатов автоматического расчета параметров и анализа антенатальной КТГ на дисплее в процессе исследования |  | Наличие |  |
| 5 | Печать результатов автоматического расчета параметров и анализа антенатальной КТГ (стандартный протокол) |  | Наличие |  |
| 6 | Регистрация профиля двигательной активности (актограммы) плода в автоматическом режиме. |  | Наличие |  |
| 7 |  | Архивирования данных КТГ в памяти монитора, повторный просмотр записей и распечатка | не менее 6 часов записи |  |
| 8 |  | Звуковые и визуальные сигналы тревоги с возможностью коррекции порогов: - потеря сигнала с УЗ и (или) ТОКО датчика (ов) - при тахи- или брадикардии - при отсутствии движений плода | Наличие Наличие Наличие |  |
| 9 |  | Ввод клинической аннотации | Наличие |  |
| 10 |  | Автоматическое самотестирование монитора | Наличие |  |
| 11 |  | Большой жидкокристаллический дисплей | Графический интерактивный |  |
| 12 |  | Печать: -скорость печати -режим ускоренной печати | Термопринтер 1,2 и 3 см/мин 10-кратное ускорение |  |
|  |  | Выбор размерности шкалы ЧСС плода | 30-240 или 50-210 уд/мин |  |
|  |  | Выбор масштаба шкалы ЧСС плода | 20 или 30 уд/мин/см |  |
|  |  | Распечатка графической сетки одновременно с кривой КТГ | По выбору 5 или 10 уд/мин |  |
| Основные технические характеристики |  |  |  |  |
| 13 |  | Ультразвуковой канал регистрации ЧСС плода: |  |  |
|  |  | - ультразвуковой режим импульсный допплер с автокорреляцией | Наличие |  |
|  |  | - УЗ датчик с частотой УЗ излучения | Не ниже 1,5 МГц |  |
|  |  | - использование адаптивной технологии выделения сигнала ЧСС плода, отфильтровывая шумы доплеровского сигнала и артефакты | Наличие |  |
|  |  | - точность регистрации сердцебиений | +/- 0.25 уд/мин |  |
|  |  | - точность расчета ЧСС плода | 1 уд/мин |  |
|  |  | - интенсивность УЗ изучения | Не более 2.0 мВт/см2 | Да |
|  |  | - ток утечки | Не более 10 мкА/250В | Да |
|  |  | - частота повтора | Не менее 3.0 кГц | Да |
|  |  | - акустическая выходная мощность УЗ датчика отвечает требованиям IEC 1157 и FDA 510(k) | Соответствие | Да |
| 14 |  | Канал регистрации активности матки: |  |  |
|  |  | - ТОСО-датчик | водонепроницаемый |  |
|  |  | - диапазон ТОСО датчика (100% эквивалентно 120 гр.) | не хуже 0-100% |  |
|  |  | - диапазон компенсации нагрузки на датчик | +/-100 гр. |  |
|  |  | - автообнуление | Наличие |  |
|  |  | - возможность ручной установки нуля | Наличие |  |
|  |  | - ток утечки | Не более 10 мкА/250 В |  |
| 5 |  | Прочие условия: |  |  |
|  |  | Доверенность производителя | Наличие |  |
|  |  | Авторизованное сервисное обслуживание | Наличие |  |
|  |  | Гарантийное обслуживание не менее | 12 месяцев |  |
|  |  | Русифицированная версия прибора | Наличие |  |
|  |  | Вес прибора | Не более 5 кг |  |
|  |  | Размеры прибора, мм | Не более 164х274х274 |  |
|  |  | Цветовая кодировка датчиков и разъемов | Наличие |  |
|  |  | RS 232/RS 485 интерфейсы | Наличие |  |
|  |  | Встроенный держатель датчиков | Наличие |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |  |
|  |  | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие |  |
|  |  | Инструкция к эксплуатации на русском языке | Наличие |  |

«СОГЛАСОВАНО»						       «УТВЕРЖДАЮ»

Начальник Управления						      Главный врач

Здравоохранения							      родильного дома №2

г.Владикавказа

_________О.Т.Бекузарова						      ________ С.М.Гасиева

«____»___________2008г.						     «___»_________2008г.

- Фетальный монитор (кардиотокограф) с автоматическим анализом КТГ в родах модель «Oxford Team IP Trend» производства фирмы“Oxford”, Великобритания

| № | Наименование основных функциональных и технических параметров | Наличие функции и величины параметров, заданные по ТЗ | Наличие функции и величины параметров предлагаемой продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Возможность мониторирования во время беременности и в родах при одно- или двуплодной беременности: - сердечной деятельности (ЧСС) плода(-ов) - сократительной деятельности матки - двигательной активности плода - прямой ЭКГ плода - измерения внутриматочного давления - ЭКГ матери | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие |  |
| 2 | Автоматизированный расчет параметров в режиме реального времени и анализ КТГ в 1 периоде родов: - базальной ЧСС, - кол-во потерянных ударов (децелераций) - показатель степени тяжести гипоксии плода - показатель достоверности расчета этих показателей - представление результатов расчета параметров и анализа на дисплее и бумажном носителе | Наличие Наличие Наличие Каждые 15 минут |  |
| 3 | Одновременный расчет параметров и анализ интранатальной КТГ каждого из плодов при двойне. | Наличие |  |
| 4 | Cоздание и вывод на дисплей в процессе исследования почасовой динамики результатов анализа КТГ | за последние 4 часа мониторинга. |  |
| 5 | # Звуковые и визуальные сигналы тревоги - при потере сигнала с датчиков - по параметрам ЧСС плода - при отсутствии движений плода | УЗ и ТОСО - датчиков тахикардия и брадикардия Наличие |  |
| 6 | Установка даты, текущего времени и времени мониторинга | Наличие |  |
| 7 | Ввод данных о пациентке и клинических событий: акушерский статус, наркоз, медикаменты и др. | Наличие |  |
| 8 | Дисплей | Графический интерактивный |  |
| 9 | Печать: -скорость печати -режим ускоренной печати | Термопринтер 1,2 и 3 см/мин 10-кратное ускорение |  |
|  | Выбор размерности шкалы ЧСС плода | 30-240 или 50-210 уд/мин |  |
|  | Выбор масштаба шкалы ЧСС плода | 20 или 30 уд/мин/см |  |
|  | Распечатка графической сетки одновременно с кривой КТГ | По выбору 5 или 10 уд/мин |  |
|  | Кривая ЧСС каждого плода при двойне распечатывается в своей оси координат | Наличие |  |
| 10 | Ультразвуковой каналы регистрации ЧСС плода(-ов): |  |  |
|  | Два независимых УЗ канала регистрации ЧСС | Наличие |  |
|  | - УЗ датчики с разной частотой | 1.5 и 2.0 МГц |  |
|  | - использование адаптивной технологии выделения сигнала ЧСС плода, отфильтровывающей шумы доплеровского сигнала и артефакты. | Наличие |  |
|  | - точность регистрации сердцебиений | Не более 1 уд/мин |  |
|  | - точность расчета ЧСС плода | +/- 0.25 уд/мин |  |
|  | - ультразвуковой режим импульсный допплер с автокорреляцией | Наличие |  |
|  | - программа межканальной верификации при регистрации ЧСС двойни | Наличие |  |
|  | - интенсивность УЗ изучения | Не более 2.0 мВт/см2 |  |
|  | - ток утечки | Не более 10 мкА/250В |  |
|  | - частота повтора | Не менее 3.0 кГц |  |
|  | - акустическая выходная мощность УЗ датчика отвечает требованиям IEC 1157 и FDA 510(k) | Соответствие |  |
| 11 | Канал прямой ЭКГ плода (FECG) |  |  |
|  | Диапазон измерения ЧСС по выбору | 50-210 и 30-240уд/мин |  |
|  | Входной импеданс | 10М ом |  |
|  | Входной диапазон от пика до пика | 30 мкВ до 500 мкВ |  |
| 12 | Канал сократительной деятельности матки: |  |  |
|  | -диапазон ТОСО датчика не хуже (100% эквивалентно 120 гр.) | 0-100% |  |
|  | -диапазон компенсации нагрузки на датчик | +/-100 гр. |  |
|  | -ток утечки не более | 10 мкА/250 В |  |
|  | - автообнуление | имеется |  |
|  | - возможность ручной установки нуля | Наличие |  |
| 13 | Канал измерения внутриматочного давления | Наличие |  |
|  | диапазон давления по выбору: | мм рт. ст. / кПа |  |
|  | точность измерения, не ниже | 1 мм.рт.ст. |  |
|  | чувствительность | +/- 5% |  |
| 14 | Канал регистрации ЭКГ (ЧСС) матери | Наличие |  |
| 15 | Возможность самотестирования монитора в автоматическом режиме | Наличие |  |
| 16 | Прочие условия: |  |  |
|  | Гарантийное обслуживание не менее | 12 месяцев |  |
|  | Русифицированная версия прибора | Наличие |  |
|  | Вес прибора | Не более 5 кг |  |
|  | Размеры прибора, мм | Не более 164х274х274 |  |
|  | Цветовая кодировка датчиков и разъемов | Наличие |  |
|  | RS 232/RS 485 интерфейсы | Наличие |  |
|  | Встроенный держатель датчиков | Наличие |  |
|  | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |  |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие |  |
|  | Инструкция к эксплуатации на русском языке | Наличие |  |